ΦΥΛΛΟ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX - Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009. Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών. - Να έχουν πιστοποίηση CE. - Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή του να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη. - Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. - Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof. - Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large -XLarge. - Να αναγράφεται στην συσκευασία η χώρα προέλευσης, το μέγεθος, η ποσότητα και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BOX) KAI OXI MEMONΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ . | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων. • Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας. (Πρότυπο EN 374 2,3 :2003) Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί. • Να πληρούν τα πρότυπα EN 455-1(AQL ≤1):2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009. • Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου Οργανισμού. • Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα EN 455-1(AQL ≤1), EN455-2, EN455-3, EN 374 2,3. •Να προσφέρονται σε μεγέθη Small, Medium, Large, X-Large και να αναγράφεται σε κάθε συσκευασία η ποσότητα, το μέγεθος η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BOX) KAI OXI MEMONΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. | NAI |  |  |
| 3 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας. • Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο αντιβράχιο, με ρεβέρ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. • Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (No 6,5-7,0-7,5-8,0-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε μέγεθος (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20 mm). • Να είναι προ πουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο). • Να είναι αποστειρωμένα .Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. • Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού. • Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής και λήξη, τη χώρα προέλευσης, την ποσότητα και το μέγεθος. • Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη). Να υπάρχει διάκριση δεξί-αριστερό και να αναγράφεται στην εσωτερική γαντοθήκη. • Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής, EN 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και EN 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) και το πρότυπο EN 374-2:2003 ως προς τη διείσδυση μικροοργανισμών (performance level 3, AQL 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά ελέγχου του κοινοποιημένου οργανισμού βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. Να προσφέρονται σε μεγέθη SMALL-MEDIUM-LARGE-XLARGE. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BOX) KAI OXI MEMONΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ . | NAI |  |  |
| 4 | ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΔΡΑ. • Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 374 -1-2-3-4:2003. Να αναφέρονται στη συσκευασία οι παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί καθώς και ο χρόνος διείσδυσης. Να πληρούν και τις προδιαγραφές κατασκευής - συσκευασίας των χειρουργικών γαντιών. Να φέρουν σήμανση CE με τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού. • Να προσφερθούν σε όλα τα μεγέθη (No 6,5-7,0-7,5-8,0–8,5) με ελάχιστο ολικό μήκος γαντιού 300 mm ± 20 mm. ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: -Η ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ -ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ -Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ . ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BOX) KAI OXI MEMONΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ . | NAI |  |  |
| 5 | ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ (ΜΟΥΝΤΖΕΣ) • Να είναι νάυλον, διαφανή, να είναι από πολυαιθυλένιο, να έχουν τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή και άριστη ποιότητα. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ (BOX) KAI OXI MEMONΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. | NAI |  |  |

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

(Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο σφραγίδα)